尊敬的顾客

感谢您使用本公司YTC2012绝缘电阻测试仪。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

- 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。三年（包括三年）内如产品出现缺陷，实行免费维修。三年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。如有合同约定的除外。

- 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

·请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

－安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

目录

一、性能特点	5

二、技术指标	6

三、仪器外形	7

四、使用方法	8

五、保管	14

六、附件	15

- 一、性能特点

1）采用微电脑控制，菜单操作，大屏幕液晶LCD点阵显示，性能稳定，属智能化仪表。

2）抗干扰能力强，适合在强电磁干扰环境中测量。

3）有50V、100V、250 V、500V、1.0kV、2.5kV、5.0kV共7个电压输出档。

4）输出高电压同时也可从零开始全范围连续调节。

5）自动测量R15、R60、R600，自动计算吸收比、极化指数，同时显示泄漏电流和吸收电容。

6）带载能力强，短路电流约5mA。

7）测量范围最大为0 ~10TΩ，自动切换量程。

8）模拟条指针与数字显示相结合，形象的表明数据的变化趋势及准确的测量结果。

9）随时显示测试时间，且每隔15秒蜂鸣器自动鸣叫提示。

10）测试前若检测到试品带电，则给出带电电压和相关提示。

11）能设置测试时间，达到预定的测试时长后，自动停止测量。

12）测量完毕自动泄放高压，高压泄放时间不超过30秒。

13）自动测量环境温度、空气湿度及每次测试的日期与时间。

14）能保存60组测量结果，且数据20年可不丢失。

15）自带RS232串行接口，能与计算机数据通信。

16）非测试状态下，5分钟无任何操作，仪器提示关机。

17）具有全面完善的保护功能，工作可靠性高。

- 二、技术指标

| 额定测试电压 | 50V ~ 10.0KV |
| --- | --- |
| 测量上限值 | 100GΩ ~ 10TΩ |
| 测量下限值 | 0.1MΩ |
| 输出电压误差 | ±5% |
| 短路电流 | 约5mA |
| 准确度等级 | 5.0级 |
| 下半量程范围基本误差 | ±( 5%·Rx + 1d ) |
| 上半量程范围基本误差 | ±( 10%·Rx + 2d ) |
| 高压显示误差 | ±( 5%·Ux + 1d ) |
| 泄漏电流显示范围及误差 | 0.1nA~9.9mA 5% |
| 吸收电容显示范围及误差 | 0.1pF~99μF 5% |
| 温度测量误差 | ±0.5℃ |
| 空气湿度测量误差 | ±2%RH |
| 供电电源 | 14.8V 锂电 |
| 电池一次充电使用时间 | 30天 每天10次DAR和5次PI测试 |
| 绝缘电阻 | > 500 MΩ（测试线与机壳间） |
| 耐压 | AC10.0kV 50Hz 1min （测试线与机壳间） |
| 工作温度与湿度 | 0℃ ~ + 40℃ < 85%RH |
| 贮存温度与湿度 | - 20℃ ~ + 50℃ < 90%RH |
| 外形尺寸 | 270（L）×240（W）×165（H） （mm） |
| 重量 | ≈ 4.5kg |

安全操作规程

1	测试开始，应先接好测试线，后开启仪表电源。

2	测试完毕，应先关闭仪表电源，后拆解测试线。

3	仪表工作时，人体不得触碰或靠近测试线。

4	测试全过程中，须有专职人员现场监督安全操作。

- 三、仪器外形

1. L端插座			2. 显示屏			    3. G端插座

4. E端插座			5. 高压调节旋钮	    6. ESC按键

7. 温湿度传感器		8. 蜂鸣器			    9. UP按键

10.DOWN按键		    11.OK按键			    12.对比度旋钮

13.RST复位按键		14.电源开关		    15.充电插口

16.RS232串行接口

- 四、使用方法

4.1	测试线连接无误后，打开面板上的电源开关，液晶屏出现如图1的开机欢迎界面，显示当前的温度，湿度，时间。

图1

4.2	此时按OK键，出现如图2功能选择窗口。可根据屏幕下方

的按键功能提示进行操作。在图1或图2的界面下按ESC键，

图2

会出现敬告用户窗口，系统提示必须严格执行安全操作规程（见本说明书第四面加粗字体）。如图3所示，持续约4秒后，回到

图3

图2功能选择窗口。在图2界面选择执行参数测量时，系统出现测试电压选择界面，如图4。选择测试电压后确认，即出现图5

图4

测试时间设置界面。设置测试时间后确认，若仪表此刻检测到被试品带电，则出现图6提示对话框。开始加高压时，出现图7

图5

界面。为了防止出现误操作，系统要求用户必须按住不放持续5秒。若5秒内松开按键，系统回到图4电压选择界面。

图6

图7

若5秒内没松开按键，显示如图8的加压提示窗口。警告：此时一定要注意安全。

图8

高压升成后，出现如图9所示界面。该界面显示出测试的时间，绝缘电阻，测试电压。蜂鸣器每隔15秒会鸣叫提示。系统

图9

自动计时。时间到15秒时，自动显示R15，如图10所示；时间

图10

到60秒时，依次自动显示R60，R60/R15；时间到600秒时，依

次自动显示R600，R600/R60，且蜂鸣器均会连续鸣叫以提示。 在图9界面下按OK键，将数字显示此刻的绝缘电阻值，如图11；

图11

按UP键，将依次显示R15，R60，R60/R15，如图12；按下DOWN键，将依次显示R60，R600，R600/R60。

图12

4.3	测试完毕，按下ESC键，即停止高压输出，系统自动泄放

图13

高电压，出现高压泄放提示界面，如图13。待电压泄放完毕后，

出现本次测量的结果界面，如图14所示。可将其存储。

图14

此时按DOWN键，即对该测试结果保存，显示图15的提示界面。每一组数据按照测试时间都有一个顺序号，当前存储的一组

图15

数据的顺序号为1，原顺序号为1的一组数据的顺序号变成2，原顺序号为2的一组数据的顺序号变成3，依次类推。本仪表系统最多可以存储60次（组）的测量数据。

图16

4.4	在图2所示的界面下，若选择记录查询操作，将会显示以前

测量且存储的各组数据，如图16所示，可根据显示屏下方的按键功能提示进行上翻页、下翻页等操作。

图17

小窍门：此时若按住ESC键不放，将会出现如图17删除界面，在该界面下即可对某一组数据删除或将全部数据清空。

4.5	在图2所示的界面下，若选择时间设置操作，将出现时间设置界面，如图18，此时可对系统时间进行修正。

4.6	系统具备自动提示关机功能，非测试状态下，若5分钟无任何操作，则显示关机提示界面。

图18

4.7	仪表系统中所存储的测量数据可传输给计算机。首先须在计

算机上安装数据接收程序，插入光盘，双击光盘根目录下的setup.exe文件，后面每一步都可采用默认的安装方式，直接点击下一步或继续即可安装完毕。

4.8	数据接收程序安装后，即可进行数据传输，首先用9针的串行通信线将仪表系统与计算机连接好，打开仪表电源开关，仪表出现开机欢迎界面，如图1。然后点击计算机桌面的开始菜单，移动鼠标至程序选项，在程序子菜单下选择运行该数据接收程序，即弹出数据接收窗口。

点击窗口上方的启动接收按钮，仪表自动由欢迎界面切换到图19的数据传输提示界面。

图19

仪表中的全部测量数据将会传输到窗口下部的数据缓冲区中如图20。在数据传输过程中，。用户可对接收到数据缓冲区中的数据进行复制、粘贴、删除、修改等编辑操作

图20

4.9	在仪表系统工作的任何时刻，按下RST复位键，仪表系统都将会回到刚上电时的开机欢迎界面状态。

4.10仪表工作时，不要盖住面板上的温湿度传感器，以免造成温度、湿度测量不准。不要盖住蜂鸣器，以免蜂鸣器发音不畅。

4.11调节对比度旋钮，可将液晶屏显示效果调到最佳。

4.12使用完毕，关闭仪表电源开关。关机后，系统时间仍继续保持计时，所存储的测量数据不会丢失。

- 五、保管

5.1仪表提示电池电源不足时，应及时用所配专用充电器充电。

5.2本品属专用精密仪器，不得受潮、雨淋、暴晒、重压、跌落。

- 六、附件

| L端测试连接线（红色线 红色接头） | 1根 |
| --- | --- |
| G端测试连接线（黄色线 黄色接头） | 1根 |
| E端测试连接线（黑色线 黑色接头） | 1根 |
| 3A电源适配器（用于仪器充电） | 1个 |
| RS232串行通信线 | 1根 |
| 使用说明书 | 1份 |
| 合格证 | 1份 |

注：本说明所述内容仅适用于您现在用的仪表，本公司有权对其予以变更。