YTC920系列放电保护球隙

用户操作手册

尊敬的顾客

感谢您购买本公司YTC920系列放电保护球隙。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

- 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。三年（包括三年）内如产品出现缺陷，实行免费维修。三年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。

- 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

－安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

YTC920系列放电保护球隙

放电球隙测试器是直径相同的一对球型电极，当其与高压试验变压器、控制台、调压器、水电阻等组成成套设备后，可在工频高压试验时用于高压测量及保护被试品之用。

成套试验设备包括高压试验变压器、控制台、调压器、以及球隙器、水电阻和被试物。

- 结构

Q－50－250型放电球隙测压器（水平式），其结构由：活动底座、绝缘支架、铜球、调节轴、紧固螺钉、微调轴（标尺）、微调轮、水电阻等主要部件组成。

- 球隙器的应用

球隙距离S和球直径D应保持0.05K≤S≤0.5D，才能保证其准确度，球表面应清洁、光滑、干燥（相对湿度应在80以下）。在正式测量之前，应进行几次预放电，以使放电电压稳定，球隙周围（规定范围内）不应有其他任何物体。试验时将球隙器和试品并联，球隙器本身串有每伏1欧的保护电阻，当球隙调整到60％试验电压（球隙的放电距离可以从表1、表2中查得）之际，试品应用同时接上测定。当球隙放电时，试验变压器得低压侧电压表读数取3－4次平均值；然后按同样方法测定70％和80％试验电压时试变电压表得读数，以此三点线值作以曲线（大多为一直线），再延长此曲线（大多按正比例推算）至所需得试验电压值，求得低压侧电压表的读数，然后将球隙调整至比试验电压高10－15％的位置上，作为耐压试验过程中可能发生过电压放电保护。

表1、一球接地的球隙适用于交流电压，负极性的雷电冲击电压和长波尾冲击及两种极性的直流电压kV（峰值）

| 球隙距离cm | 球直径cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 25 |
| 0.20 0.25 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.0 1.2 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 9.0 10 11 12 | 8.0 9.6 11.2 14.3 17.4 20.4 23.4 26.3 29.2 32.0 37.6 42.9 45.5 48.1 53.3 57.5 61.5 65.5 （69.0） （72.5） （75.5） （82.5） （88.5） | 16.8 19.9 23.0 26.0 28.9 31.9 37.4 42.9 45.5 48.1 53.5 59.0 64.5 69.5 74.5 79.5 84.0 95.5 105 115 123 （131） （138） (144) (150) (155) | 16.8 19.9 23.0 26.0 28.9 31.7 37.4 42.9 45.5 48.1 53.5 59.0 64.5 70.0 75.5 80.5 85.5 98.0 110 122 133 143 152 161 169 177 (185) (198) (209) (219) (229) | 31.7 37.4 42.9 45.5 48.1 53.5 59.0 64.5 70.0 75.5 81.0 86.0 99.0 112 125 137 149 161 173 184 195 206 226 244 261 275 |

表2、一球接地的球隙适用于正极性的雷电冲击电压长波尾冲击电压kV（峰值）

| 球隙距离cm | 球直径cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 25 |
| 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.0 1.2 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 9.0 10 11 12 | 11.2 14.3 17.4 20.4 23.4 26.3 29.2 32.0 37.8 43.3 46.2 49.0 54.5 59.5 64.5 69.0 (73.0) (77.0) (81.0) (90.0) (97.5) | 16.8 19.9 23.0 26.0 28.9 31.7 37.4 42.9 45.5 48.1 53.5 59.0 64.5 70.0 75.5 80.5 85.5 97.5 109 120 130 139 148 156 163 170 | 16.8 19.9 23.0 26.0 28.9 31.7 37.4 42.9 45.5 48.1 53.5 59.0 64.5 70.0 75.5 80.5 85.5 98 111 124 136 147 158 168 178 187 196 212 226 238 249 | 31.7 37.4 42.9 45.5 48.1 53.5 59.0 64.5 70.0 75.5 80.5 85.5 99.0 112 125 138 151 163 175 187 199 211 233 254 273 291 |

使用球隙时，应以试验时的气温和气压下修正系数来修正，可按下列公式计算：

0.3869

U′2=SV2                  S=        相对空气密度

276+t

式中：P――气压、毫米汞柱。

V2－－标准状态下的电压（P＝768毫米汞柱，t＝20℃）亦即放电曲线中所求得电压。

- 注意事项：

高压绝缘试验必须按照国家1985－10－01实施GB311。并以6－83《高电压试验技术第二部分试验程序》和水电部《电气设备预防性试验规程》为准。